All 1

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Caratteristiche tecniche minime richieste

CRIOSTATO PER MISURE DI SPETTROSCOPIA TERAHERTZ IN AMBIENTE A TEMPERATURA VARIABILE

Specifiche tecniche

Il criostato deve essere compatto e realizzato in maniera tale che l’esperimento possa essere condotto in ambiente saturo di azoto per eliminare la componente di vapore acqueo dannosa per le misure in banda THz.

Il criostato deve essere opportunamente modificato dalla ditta costruttrice per poter eseguire misure in banda THz sia in riflessione sia in trasmissione.

Il criostato deve essere dotato di finestre con una portata angolare per eseguire misure al variare dell’angolo di incidenza da 30° a 90° (incidenza normale).

L’intervallo di temperatura dell’esperimento deve variare con continuità (0.1 K) tra i 4 e i 500 gradi Kelvin. Il sistema deve essere dotato di un sistema di regolazione di temperatura nell’intervallo indicato.

Il sistema deve poter eseguire misure sia in azoto sia in elio liquido con consumi inferiori al litro/ora.

Il criostato deve essere dotato di un sistema di connessioni elettriche per eseguire esperimenti di spettroscopia in concomitanza a perturbazioni elettriche e/o misure di trasporto.

Specifiche di compatibilità

Il criostato deve essere compatibile con il controllore di temperatura Mercury iTC.

Specifiche di ingombro spaziale e peso

Le dimensioni esterne del criostato non devono superare un volume complessivo di 30 x 60 x 20 cm3 e deve avere un peso limite di 10 Kg.

Il bene oggetto della fornitura dovrà essere trasportato, consegnato, installato, e collaudato dall’aggiudicatario presso l’ Università di Napoli “Federico II”,  P.le Tecchio, n 80 80125 - Napoli.