## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 1
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 1 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO INFERMIERISTICO • Apparecchio per emogasanalisi (CODICE EMO) • Bilancia per adulti (CODICE BA) • Ecografo (ECO) • Lampada mobile (LMP) • Poltrona per prelievi (CODICE PP) • Spirometro (CODICE SP) • Pulsiossimetro (CODICE PS) • Carrello per le emergenze (CODICE CE) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
BA - BILANCIA PER ADULTI
Descrizione BILANCIA PER ADULTI
Requisiti • Conforme alla normativa 93/42CE; • completa di altimetro; • verifica metrologica medicale in conformità alla 90/385/CEE; • verifica metrologica medicale di classe IIII; • portata massima sino a 200 Kg; • divisione fino a 200g.
EMO - APPARECCHIO PER EMOGASANALISI
Descrizione APPARECCHIO PER EMOGASANALISI
Requisiti Sistema di analisi del sangue e parametri calcolati con le seguenti caratteristiche minime: • Funzionamento a batterie a lunga durata e/o attraverso connessione alla rete elettrica; • Effettuazione in tempi brevi (MAX 3 minuti) del test con procedura video guidata step by step, in modo da ridurre i rischi derivante da errori nella fase analitica e pre-analitica; • Analisi con micro quantità di campione ematico attraverso l’utilizzo di cartucce monopaziente/monotest conservabili a temperatura ambiente; • Stampa del referto attraverso stampante incorporata; • Schermo Touch-screen a colori 8’’ rimovibile dal corpo macchina; • Scanner codici a barre integrato nel sistema; • Inserimento informazioni integrative per una migliore gestione del paziente; • L’analizzatore deve essere privo di manutenzione giornaliera e/o periodica e non deve necessitare di materiale di consumo quali: elettrodi, membrane, liquidi e/o gas calibranti; • L’analizzatore deve essere privo di parti meccaniche in movimento per ridurre al minimo l’incidenza di rottura e di conseguente fermo macchina; • Il profilo finale degli esami deve comprendere: o Test misurati: Ph,PCO2,PO2 o Test calcolati: HCO3,TCO2,BEECF,BEB,O2SAT • A richiesta integrazione seguenti parametri Misurati: NA+,K+,ICA E HCT. Calcolati: ICA(N) THB • Possibilità di interfacciamento a sistemi computerizzati gestionali; • Memorizzazione di almeno 20.000 Test paziente • Garanzia di sicurezza per il personale medico e paramedico. • Controlli di qualità su tre livelli. • La dotazione base deve comprendere macchina ed una confezione da 10 cartucce con profilo base.
ECO - ECOGRAFO
Descrizione ECOGRAFO
Requisiti • Sistema operativo Windows • Peso non superiore a 80 kg • Rumorosità contenuta <36db • Connettibilità di sonde convex, lineari, sector phased array, Pencil CW, sonde volumetriche 3D (3D addominali, 3D endocavitarie) ed endocavitarie elettroniche ad ampio angolo di apertura) • Modalità di esame: B-Mode; M-Mode; Anatomical M-Mode, Color M-Mode, Color Mode, Doppler PW, Doppler CW, TDI, TDW, Power Doppler/direzionale e tecnica colore specifica per la visualizzazione dei flussi lenti • Monitor a tecnologia LED, con diagonale di almeno 21.5”, montato su braccio orientabile • Touch Screen da 10” con elevata risoluzione a tecnologia LED • Guadagno settoriale TGC su almeno 8 cursori con funzione di memorizzazione delle curve • Connessione contemporanea di 4 trasduttori imaging a tecnologia pin-less • Profondità di lavoro di almeno 30 cm • Range dinamico di almeno 256 db visualizzabile a monitor con incremento di 1db • Dotato di funzione di ottimizzazione automatica dell’immagine b-mode e doppler • Software per l’ottimizzazione automatica della ROI e steering del colore e del volume campione doppler PW • Power doppler direzionale ad altissima risoluzione • Software che utilizza la tecnica colore ad altissima risoluzione per la visualizzazione del microcircolo • Zoom panoramico su immagine in tempo reale, congelata e da immagini provenienti da Hard Disk, con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time e in modalità freeze con ingrandimento max x 16 • Funzione che consente di eseguire precise misurazioni in modalità B-Mode e Doppler PW/CW • Il sistema deve permettere la visualizzazione sullo schermo delle immagini precedentemente archiviate durante l’esecuzione dell’esame (pre view delle immagini) • Modifica in post processing del guadagno totale, contrasto, eccanche da immagini provenienti da Hard Disk • Software di soppressione dello speckle noise attivo con tutti i trasduttori imaging • Software Spatial Compound Image attivo su trasduttori lineari e convex • Il sistema permette di effettuare misure sia per il b-mode e doppler su immagini precedentemente archiviate su Hard Disk • Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione • Software dedicato per il miglioramento della visualizzazione dell’ago durante le operazioni di biopsia. • Alimentazione con batteria integrata • ll sistema deve permettere la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su stampante laser/getto di inchiostro • Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk a stato solido (SSD) di ampia capacità 500 GB • Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (JPEG, BMP,TIFF) • Stampante termica B/N • Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, pen drive) e di stampa compatibili con Windows • Sonda convex multifrequenza con funzioni di seconda armonica tissutale e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da 1 a 7 MHz • Sonda lineare multifrequenza, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da 3 a 14 MHz superficie di appoggio 40 mm • Sonda phased array a matrice, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, frequenza variabile da 1 a 5 MHz per applicazioni cardiologiche, transcraniche.
LMP - LAMPADA SCIALIITICA MOBILE
Descrizione LAMPADA SCIALITICA MOBILE
Requisiti • Lampada scialitica da visita a LED mobile; • Illuminazione almeno 60.000 lux tramite LED; • Doppio snodo di regolazione; • Escursione minima 1500 mm; • Manipolo sterilizzabile.
PP - POLTRONA PER PRELIEVI
Descrizione sintetica Poltrona per prelievi
Requisiti • Poltrona meccanica per prelievi; • Dotata di due snodi (ovvero 3 sezioni); • Poggiabraccia removibili; • Poggiabraccia regolabili in tutte le direzioni; • Dotata di poggiatesta e poggiapiedi regolabili in altezza; • Possibilità di raggiungere rapidamente la posizione TRENDELENBURG o antishock con unica manovra a mezzo di movimenti sincronizzati; • Preferibilmente in eco pelle di facile sanificazione; • Ruote per favorirne la mobilità con fermi per bloccarne lo spostamento accidentale; • Portata: almeno 140 kg.
SP- SPIROMETRO
Descrizione Spirometro
Requisiti • Pacco batterie ricaricabile; • Connettività USB2.0 o Bluetooth; • Schermo LCD 7 pollici a colori touch screen; • Tastiera o touchscreen; • Boccaglio Ø30 mm (1.18 pollici); • Livello di sicurezza: apparato di tipo BF; • Sicurezza elettrica EN 60601-1 • Compatibilità elettromagnetica EN 60601-1-2 • turbina bidirezionale; • Intervallo di flusso ±16L/s; • Accuratezza del volume ±3% o 50mL; • Accuratezza del flusso ±5% o 200mL/s; • Resistenza dinamica a 12 L/s: <0.5 cmH2O/L/s; • Sensore di temperatura: semiconduttore (0-45°C); Parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, stima età polmonare, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV; • Elevata capacità di memoria.
PS - PULSIOSSIMETRO
Descrizione Pulsiossimetro
Requisiti • palmare compatto e leggero per il trasporto • display almeno di 2.4” oled ad alta risoluzione( 320x240 pixels) • dotato di sensore di gravita’ per il cambio di direzione de display automatico • allarmi visivi e sonori per livello alto basso di perfusione e frequenza cardiaca • i limiti degli allarmi devono essere regolabili • protezione involucro contro ingresso dei liquidi • batterie standar al litio o batteria ricaricabile • in grado di monitorare per 16 ore in continuo • deve essere in grado di monitorare almeno 6000 misurazioni, memorizzabili e rivedibili • peso inferiore ai 200 g • deve essere completo di sonda spo12 adulto • deve essere completo di modulo ecg con cavo a 3 derivazioni
CE - CARRELLO PER LE EMERGENZE
Descrizione Carrello per le emergenze
Requisiti • Carrello di facile manovrabilità e rapida mobilità che permette di disporre, con immediatezza di strumentazioni e farmaci, necessari a gestire situazioni di urgenza • Realizzato con profili di alluminio con trattamento speciale di ossidazione • Lamiere di acciaio verniciate a forno con polveri epossidiche speciali copolimeri ad altissima resistenza • Dotato di piano di lavoro in copolimero ad altissima resistenza con bordo perimetrale di contenimento liquidi • Dotato di base in copolimero ad altissima resistenza irrobustito da apposite nervature portanti • Montati in profilati di alluminio estruso con trattamento superficiale di ossidazione • Maniglie ergonomiche in acciaio inox integrate nel piano di lavoro su ambedue i lati per consentire la massima manovrabilità • Dotato di n.5 cassetti ( di diverse dimensioni ad apertura totale) in lamiera di acciaio verniciati a forno con polvere epossidica, dotati di maniglie basculanti autobloccanti in alluminio, per l’apertura e chiusura, ad aggancio rapido a scatto. • Dotato di ruote pivottanti antirumore, diametro di almeno 125 mm, in gomma termoplastica con parafili, con doppio cuscinetto a sfera. • Dotato di chiusura centralizzata di tutti cassetti e due tipi di blocco (con chiave o con sigillo monouso) • Dotato di: lastra per massaggio cardiaco, asta porta flebo, pianetto porta defibrillatore, cestino porta rifiuti, cestino porta sonde, prese elettriche, porta bombola • Dotato di Defibrillatore Bifasico con modalità Manuale/semi automatic, Ampia possibilità di regolare l’energia erogata ( energia massima non inferiore a 230J), Allarmi regolabili per i principali parametri monitorati, Controllo automatico dell’impedenza di contatto, Test per controllo funzionamento, Memorizzazione dati interna, Modalità di cardioversione sincronizzata, Dotato di Piastre pluriuso adulte/pediatriche, Dotato di cavo adattatore per l’utilizzo delle piastre monouso, Modulo pacemacker esterno, Modulo ECG completo di cavo a 3 derivazioni, Modulo NIBP completo di bracciale adulto e cavo prolunga, Modulo SPO2 completo di sensore adulto e cavo prolunga, Stampante termica integrate, Allarmi sia visivi che acustici, Display TFT LCD a colori da almeno 7” ad alto contrasto, Compatto e di peso non superiore a 5,5 Kg con batteria, Durata batteria fino a 5 Ore di monitoraggio continuo, Con batterie pienamente cariche deve erogare almeno 150 shocks a 230J, Tempo di carica Batteria max 3 ore • Dotato di Aspiratore chirurgico a batteria: Leggero e facilmente trasportabile, Aspirazione max. 36 l/m, Deve avere allarmi acustici e visivi per indicare lo stato della batteria, Deve essere equipaggiato del regolatore di vuoto e vuotometro, Peso non superiore a 4.10 kg, Dotato di vaso autoclavabile da 1 lt • Dotato di Laringoscopio a fibra ottica completo di n.4 lame (1-2-3-4) • Dotato di Sfigmomanometro manuale ad aneroide con fonendo • Dotato di Pallone ambu completo di mascherine 1-2-3-4-5