## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 4
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 4 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO GINECOLOGIA • Ecografo (CODICE ECO) • Cardiotocografo (CODICE CAT) • Poltrona ginecologica (CODICE PG) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
ECO - Ecografo
Descrizione SISTEMA DI INDAGINE DIAGNOSTICA MEDICA - ECOGRAFO
Requisiti • Sistema operativo Windows • Peso non superiore a 80 kg • Rumorosità contenuta <36db • Connettibilità di sonde convex, lineari, sector phased array, Pencil CW, sonde volumetriche 3D • (3D addominali, 3D endocavitarie) ed endocavitarie elettroniche ad ampio angolo di apertura • Modalità di esame: B-Mode; M-Mode; Anatomical M-Mode, Color M-Mode, Color Mode, Doppler PW, Doppler CW, TDI, TDW, Power Doppler/direzionale e tecnica colore specifica per la visualizzazione dei flussi lenti • Monitor a tecnologia LED, con diagonale di almeno 21.5”, montato su braccio orientabile • Touch Screen da 10” con elevata risoluzione a tecnologia LED • Guadagno settoriale TGC su almeno 8 cursori con funzione di memorizzazione delle curve • Connessione contemporanea di 4 trasduttori imaging a tecnologia pin-less • Profondità di lavoro di almeno 30 cm • Range dinamico di almeno 256 db visualizzabile a monitor con incremento di 1db • Dotato di funzione di ottimizzazione automatica dell’immagine b-mode e doppler • Software per l’ottimizzazione automatica della ROI e steering del colore e del volume campione doppler PW • Power doppler direzionale ad altissima risoluzione • Software che utilizza la tecnica colore ad altissima risoluzione per la visualizzazione del microcircolo • Zoom panoramico su immagine in tempo reale, congelata e da immagini provenienti da Hard Disk, con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time e in modalità freeze con ingrandimento max x 16 • Funzione che consente di eseguire precise misurazioni in modalità B-Mode e Doppler PW/CW • Il sistema deve permettere la visualizzazione sullo schermo delle immagini precedentemente archiviate durante l’esecuzione dell’esame (pre view delle immagini) • Modifica in post processing del guadagno totale, contrasto, eccanche da immagini provenienti da Hard Disk • Software di soppressione dello speckle noise attivo con tutti i trasduttori imaging • Software Spatial Compound Image attivo su trasduttori lineari e convex • Il sistema permette di effettuare misure sia per il b-mode e doppler su immagini precedentemente archiviate su Hard Disk • Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione • Software dedicato per il miglioramento della visualizzazione dell’ago durante le operazioni di biopsia. • Alimentazione con batteria integrata • ll sistema deve permettere la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su stampante laser/getto di inchiostro • Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk a stato solido (SSD) di ampia capacità 500 GB • Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (JPEG, BMP,TIFF) • Stampante termica B/N • Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, pen drive) e di stampa compatibili con Windows • Sonda convex multifrequenza con funzioni di seconda armonica tissutale e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da 1 a 7 MHz • Sonda lineare multifrequenza, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da 3 a 14 MHz superficie di appoggio 40 mm • Sonda phased array a matrice, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, frequenza variabile da 1 a 5 MHz per applicazioni cardiologiche, transcraniche.
CAT- CARDIOTOCOGRAFO
Descrizione CARDIOTOCOGRAFO
Requisiti •Ampio display reclinabile a colori LCD con dimensioni minime di almeno 12” pollici per una agevole visualizzazione dei tracciati. Interfaccia operativa touch-screen, maniglia per il trasporto e porta sonde integrato nel corpo machina per agevolarne il trasporto. • Il sistema deve essere dotato di software che consenta la rilevazione automatica dei movimenti fetali, l’analisi del tracciato con i relativi dati: Accelerazione, Decelerazioni, Contrazioni, linea basale, perdita segnale, Analisi Short Term Variability e Analisi Long Term Variability nonché annotazioni degli eventi quali: farmaci, posizione gestante, procedure, etc; • Memorizzazione dei tracciati CTG per almeno 50 ore; richiamo dei tracciati salvati per la ristampa tramite la stampante interna con utilizzo di carta termica non inferiore a 150mm • Sonde ultrasuoni doppler ad elevata sensibilità di ricezione della frequenza fetale, con il più alto numero di elementi (almeno 10 cristalli), le sonde devono essere immergibili • In applicazione gemellare deve essere dotato di funzione per evitare la ricezione di entrambi i segnali dal medesimo feto; • Rilevazione e visualizzazione nel display dei seguenti parametri materni, ECG, Spo2 con indice di perfusione, Temperatura, NIBP. • Alimentazione a rete e a batterie ricaricabili con autonomia minima di circa 2 ore. (senza alimentatori esterni). • Carrello dedicato con ruote piroettanti con freno e due cassetti porta accessori • Possibilità di interfacciare sistema di trasduttori telemetrici. • Possibilità di interfacciamento con centrale di monitoraggio • Possibilità di ampliarlo in futuro con: • Rilevazione ECG con elettrodo a scalpo • Rilevazione pressione intrauterina
PG - POLTRONA GINECOLOGICA
Disposizioni generali Poltrona Ginecologica
Requisiti • Seduta e schienale imbottiti, in sky impermeabile, lavabili, disinfettabili, antiscivolo, autobilancianti che si adattino facilmente ad ogni esigenza garantendo il massimo comfort; • Provvista di un dispositivo di sollevamento elettromeccanico, ad alimentazione secondaria a 24V: attuatori elettrici che consentano il sollevamento e l’abbassamento dal pavimento (posizione “O”) fino a 100 cm.; • Schienale provvisto di poggiatesta regolabile e fornito di porta-rotolo; • Poggia gambe regolabili, bloccabili o rimuovibili separatamente; • Cosciali imbottiti; • Poltrona trasformabile in posizione a “lettino” per semplificare le operazioni d’esame; • Braccioli removibili e orientabili separatamente.