## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 10
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 10 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO ODONTOIATRICO • VASCHETTA PER DECONTAMINAZIONE (CODICE VD) • Riunito Odontoiatrico (CODICE ROD) • Autoclave (CODICE AC) • Etichettatrice (CODICE ETC) • Lavastrumenti tremodisinfettatrice (CODICE LVF) • Pistola ad aria compressa (CODICE PO) • Termosigillatrice (CODICE TS) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
ROD - RIUNITO ODONTOIATRICO
Descrizione Riunito Odontoiatrico
Requisiti • Solidale Alla Poltrona • La Superfice Deve Essere Facilmente Disinfettabile • Deve Essere Dotata Di Monitor Pc Touch Screen Che Permette La Selezione Di Tutti I Comandi Del Riunito Senza L’utilizzo Della Pulsantiera Delle Faretra • Deve Essere Dotato Di Frusta Che Azionando Lo Strumento Deve Avanzare Automaticamente Fino A Fine Corsa • Deve Essere Dotato Di Led Sulla Ghiera Del Cordone Segnalando Quando Lubrificare Il Manipolo Evitandone Il Guasto • La Faretrea Deve Essere In Poliuretano Spesso E Sostenuta Da Un Braccio Pantografo Autobilanciato A Doppia Articolazione E Predisposto Per Ospitare Fino A 5 Strumenti, I Pannelli Dei Comandi Devono Essere Posti Da Entrambi I Lati Della Faretra In Modo Da Permettere Un Facile Utilizzo Anche Agli Operatori Mancini • Il Pannello Comandi Deve Essere Dotato Dl Tasto Sos Paziente E Del Pulsante Accensione/Spegnimento Della Lampada Operatoria • Deve Essere Dotato Della Pedaliera Che Permette Di Azionare Progressivamente Gli Strumenti • Deve Essere Dotato Di Un Pulsante Dedicato Che In Caso Di Malessere Lo Schienale Si Inclina Verso Il Basso In Automatico Stimolando L’apparato Circolatorio • Deve Essere Dotato Di Un Ulteriore Faretra Che Consente Anche All’assistente Un’immediata Selezioni Delle Funzioni • Deve Essere Dotato Di Dispositivo Antireflusso • Poggiatesta Con Doppia Articolazione • Tre Posizioni In Memoria • Deve Essere Dotato Di Almeno 6 Sensori Di Sicurezza Antischiacciamento • Deve Essere Completo Di 2 Poltroncine (Medico E Assistente)
VD - VASCHETTA PER DECONTAMINAZIONE
Descrizione Vaschetta per decontaminazione
Requisiti • Le vaschette per la decontaminazione sono obbligatoriamente richieste in ogni postazione operativa; • Il loro utilizzo ha l’obiettivo di diminuire la carica batterica presente sullo strumentario utilizzato che deve essere manipolato dagli operatori addetti alla linea disinfezione sterilizzazione e stoccaggio strumentario; • devono essere in materiale plastico con coperchio ad apertura totale e parziale corredate da cestello in acciaio inox; • devono essere corredate da timer sonoro; • La capienza minima della vaschetta deve essere di 3,5 litri, quella massima di 6 litri; • Il cestello in acciaio deve essere compatibile con la vaschetta ad ultrasuoni nella dimensione; • Ogni vaschetta per decontaminazione deve essere dotata di 2 cestelli.
AC - AUTOCLAVE
Descrizione Autoclave
Requisiti Camera di sterilizzazione: • Realizzata in acciaio INOX AISI 316L certificato, spessore 8mm • Pressione di esercizio di 3,5 bar relativi • Provvista di dispositivo di sicurezza meccanico contro l’apertura porta in presenza di pressione in camera con micro di segnalazione e pistone meccanico di bloccaggio della porta Intercapedine di vapore: • Realizzata in acciaio INOX AISI 316L, spessore 5mm • Realizzata con sistema misto a costole e fasciami imbutiti • Deve Garantire una riserva di vapore saturo controllato da immettere in camera Porta/e chiusura: • Realizzata in acciaio INOX AISI 316L, spessore è di 25mm. • movimentazione verticale garantita da un pistone ad azionamento pneumatico • Provvista di sistema di controllo della macchina che rivela la velocità della porta con lettura in millisecondi • Provvista di sistema di sicurezza intrinseco che consiste in una valvola di sicurezza sul pistone ad aria compressa che superata una certa spinta ne impedisce l’ulteriore pressurizzazione • Provvista di dispositivo contro l’immissione di vapore in camera se la porta è aperta o non perfettamente chiusa, mediante finecorsa di corretto posizionamento Guarnizione di tenuta: • Realizzata in un unico stampo in silicone, tipologia a gonfiamento di vapore (non necessita di alcuna lubrificazione o manutenzione) • sezione circolare • Provvista di dispositivo di sicurezza sulla tenuta della porta con verifica della pressione nelle guarnizioni mediante pressostato Telaio: • Realizzato con tubolari e lamiere piegate in acciaio INOX AISI 304 • Realizzato con lamiere prive di bordi taglienti o spigoli vivi Pannellature di chiusura e accesso: • Realizzate in acciaio INOX AISI 304, spessore 15/10 rifinite con satinatura Scotch-Brite. • Le pannellature frontali apribili a libro mediante cerniere, mentre le laterali fissate al telaio per mezzo di brugole • Le pannellature frontali devono avere un sistema di apertura mediante chiave e dotate di microinterruttori di sgancio dell’alimentazione elettrica, le pannellature laterali devono essere rimovibili tramite brugole Sistema di comando macchina: • Costituito da due PLC marcati Siemens di tipo S7-1200 e LOGO8 • Inserimento in ambienti umidi 95% e caldi 40° C • Provvisto di protezione IP 54 L'interfaccia: • Implementata tramite pannello operatore marcato Weintek serie IE, touch screen da 7'' con display TFT da 16,7 milioni di colori e con funzione di teleassistenza integrata • Resistente all’acqua e fonti di calore La stampante: • Qualità 203 dpi • rotolo di carta da 50mm di larghezza • Deve Permettere l’utilizzo di carta con pellicola adesiva Cicli di sterilizzazione: • La sterilizzatrice deve eseguire cicli a 134° in 20 minuti mentre il ciclo a 121° in 35 minuti • Deve essere presente un dispositivo di sovratemperatura di esercizio durante la fase di sterilizzazione che effettua la verifica mediante due sonde di temperatura, ad una soglia di +3°C rispetto al set di sterilizzazione • Deve essere presente un dispositivo per difetto di temperatura durante i cicli di sterilizzazione che effettua la verifica mediante due sonde di temperatura, ad una soglia di -0°C rispetto al set di sterilizzazione Pompa del Vuoto: • Dimensionata per una efficienza di vuoto pari a 7 Kpa • Ad anello liquido con un grado di rumorosità inferiore a dB 50 • Provvista di sistema di abbattimento della temperatura che permette un funzionamento performante con riduzione del consumo di acqua che per un intero ciclo di sterilizzazione è contenuto in 40 litri. • Provvista di un sistema automatico di raffreddamento che permette sia l’ottimizzazione del vuoto sia la possibilità di abbattere del 50% il calore degli scarichi. Generatore di vapore: • Realizzato in acciaio INOX AISI 316 • pressione di 4 Bar relativi • Ricarico di acqua con pompa in acciaio INOX AISI 316 ad alta prevalenza • Coibentato con un materiale coibentante e rivestito da lamiera in alluminio • Protezione di massima pressione con valvola di sicurezza a molla certificata in accordo alla direttiva PED 2014/68/UE installata direttamente sul corpo del generatore di vapore • Provvisto di dispositivo di sicurezza di massima temperatura resistenze
ETC - ETICHETTATRICE
Descrizione Etichettatrice
Requisiti • Etichettatrice adeguata alla realizzazione di etichette registranti almeno 24 caratteri distribuiti su due righe; • Etichette di adeguate dimensioni, amovibili di almeno 2 diversi colori per contraddistinguere lo strumentario rotante dal restante.
LVF - LAVASTRUMENTI TERMODISINFETTATRICE
Descrizione Lavastrumenti tremodisinfettatrice
Requisiti • Lavastrumenti a termo disinfezione da sottobanco con una capacità di almeno 4 cestelli DIN per il lavaggio, la termodisinfezione e l’asciugatura di strumentario prima del processo di sterilizzazione. Avente le seguenti caratteristiche: • Struttura esterna in acciaio inox AISI 304 • Camera di lavaggio autopulente costruita in acciaio inox AISI 316L resistente alla corrosione e con angoli arrotondati per favorire il completo deflusso dell’acqua; • Dimensioni approssimative: 900 x 630 x 850h mm • Capacità approssimativa della camera di lavaggio 170 lt • Alimentazione 400Vac 3 Ph.+N, 50hz, • Tre tipi di connessioni acqua: fredda, calda, demineralizzata • Conforme alle norme EN ISO 15883-1/-2 • Porta in acciaio con chiusura a battente e dispositivo di sicurezza. • Sistema di filtraggi acqua a tre livelli per garantire un lavaggio eccellente. • Caricamento frontale. • Dotata di mobiletto laterale per lo stoccaggio dei chimici. • Termodisinfezione fino a 93°C • Temperature di lavaggio e disinfezione regolabili e monitorate da due sonde indipendenti. • Possibilità di programmazione della durata di ogni fase e temperatura di trattamento. • Equipaggiata con 2 pompe di dosaggio per prodotti chimici come standard, controllate tramite microprocessore con possibilità di installare un’altra 1 pompa optional. • Dotata di controllo volumetrico dei prodotti chimici con allarme livello minimo. • Dotata di addolcitore interno. • Dotata di allarmi acustici e visivi per: aperura porta, mancanza acqua, scarso livello di disinfettante, anomalie in genere. • dotata di stampante integrata per la certificazione e tracciabilità del ciclo di lavaggio. • Sistema di condensa vapori per eliminare il rilascio di vapori nell'area di lavaggio. • Disponibilità di 40 Programmi: 20 pre-impostati e 20 impostabili su richiesta dell’operatore. • Pompa di lavaggio che assicuri elevati flussi di acqua combinati a pressione costante per raggiungere performance di lavaggio ad alto livello. • Dotata di microprocessore per il controllo totale e la visualizzazione di ogni singola fase del ciclo, del tempo residuo, della temperatura e dell’asciugatura. • Collegamento a PC con RS232 e USB. • 3 livelli di password per l’accesso ai programmi. • Display LCD • Unità di asciugatura equipaggiata con filtro doppio: Pre-filtro classe F Filtro Hepa H14 (optional) • Perfetta distribuzione dell’aria di asciugatura in tutte le parti della camera, dei livelli dei cesti e/o degli iniettori. • Carrello dedicato a 2 livelli di lavaggio con 4 cesti DIN • conformità alla normativa Europea UNI EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5
TS - TERMOSIGILLATRICE
Descrizione: Termosigillatrice
Requisiti: Idonee per consentire l'imbustamento del materiale in uso
PO - PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
Requisiti: • con allacciamento a parete garantisce l'asciugatura degli strumenti cannulati