## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 5
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 5 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE LABORATORIO GINECOLOGIA • Frontifocometro (CODICE FF) • Cassetta lenti di prova (CODICE LP) • Oftalmoscopio basato sul principio di Helmholtz (CODICE OF) • Ottotipo a proiezione con telecomando (CODICE OT) • Riunito oftalmico (CODICE RO) • Schiascopio (CODICE SC) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
FF - FRONTIFOCOMETRO
Descrizione FRONTIFOCOMETRO
Requisiti • monitor LCD a colori che mette in risalto i dati delle misurazioni e le icone che selezionano il tipo di misura da effettuare; • Lenti misurabili: Si possono misurare tutte le lenti oftalmiche sciolte o montate su occhiale, lenti multifocali, lenti progressive, lenti a contatto; • Facile allineamento dell’occhiale; • Riconoscimento automatico delle lenti progressive: si può selezionare dal menù l’opzione per il riconoscimento automatico delle lenti progressive; • Effettuata la misurazione del lontano, è molto facile misurare l’addizione, poiché basta seguire una linea verticale; • Comoda misurazione delle lenti a contatto: usando l’apposito supporto, le lenti a contatto rigide e morbide vengono misurate senza essere manipolate; • Marcatura delle lenti: la marcatura effettuata dai pennini ricaricabili è uniforme, precisa e facilmente asportabile; • Stampante: l’apposito comando trasmette i dati alla stampante di nuova generazione per una veloce refertazione delle misure effettuate; • Misura di lenti ad alto indice: selezione da menu del numero di Abbe per misurare con precisione lenti ad alto indice di refrazione; • Trasmissione dati: i dati delle misurazioni possono essere trasmessi a un PC o a un sistema di rete; • I dati vengono inviati in codice ASCII; • Range di misura: • Sfera -25 +25D (con intervalli di 0.01 - 0.12 - 0.25); • Cilindro 0 + 10D (con intervalli di 0.01 - 0.12 - 0.25); • Asse 1-180° (intervalli di 1°); • Addizione 0-10D (con intervalli di 0.01 - 0.12 - 0.25); • Prismi 0-10DP; • Lenti misurabili: • Lenti singole fino a 90 mm di diametro • lenti montate; • lenti multifocali; • progressive; • lenti a contatto rigide e morbide; • Stampante: stampante termica su carta 38 mm.
LP - CASSETTA LENTI DI PROVA
Descrizione Cassettiera Lenti di Prova
Requisiti • Cassetta lenti; • Lenti di prova tipo Ciom; • Occhiale di prova ultraleggero in materiale plastico infrangibile; • Alloggiamento per 10 lenti di prova PD range 46-82 mm; • Sistema di misurazione TABO; • Nasello aggiustabile in verticale con in dotazione il formato per bambino; • Posizionatore dell'asse; • Regolatore della distanza dall'apice corneale; • Astine ergonomiche regolabili in lunghezza max 33mm con escursione in verticale di 12°; • Possibilità di clip accessorie tipo filtri; • Possibilità di regolazione della lunghezza angolare.
OF - Oftalmoscopio
Descrizione Oftalmoscopio basato sul principio di Helmholtz
Requisiti • diaframmi a fessura, stellina di fissazione con coordinate polari; • filtro blu, spot grande, spot piccolo e semicerchio, ottiche antiriflesso; • di piccole dimensioni, maneggevole; • fonte di illuminazione propria; • corredato di lenti da interporre sull’asse di osservazione per correggere i difetti refrattivi e modificare la profondità di fuoco nell’occhio.
OT - OTTOTIPO
Descrizione Ottotipo a proiezione con telecomando
Requisiti • Distanza di proiezione: da 2,9 a 6,1 metri; • Misure dello schermo: diametro 240mm (proiezione a 5m); • Tipo dei dischi di test: Tipo - 9; • Maschere: Filtro rosso/verde fessura orizzontale fessura verticale e spot • Velocità di rotazione dei test: 0,1 secondo per uno scatto massimo 0,7240(W) x 216(H)m; • Velocità di rotazione maschere: 0,1 secondo per uno scatto; • Programmi: 2 sequenze di 31 passi (test) per ciascuna sequenza; • Lampada di proiezione: lampada alogena 6V, 20W; • Angolo di inclinazione: 12° rispetto alla verticale 7° a destra od a sinistra; • Auto spegnimento: dopo 10 minuti di inattività; • Telecomando: a distanza tramite raggi infrarossi con quattro tipi di codifica.
RO - RIUNITO OFTALMICO
Descrizione Riunito Oftalmico
Requisiti • Riunito: o Piano rotante per 3 strumenti; o Movimenti elettrici di piano portastrumenti (elevazione, rotazione, traslazione) e poltrona (elevazione, traslazione) che garantiscano la massima funzionalità; o Dispositivi di sicurezza sulla movimentazione elettrica; o Consolle inserita sul piano; o Supporto per le mentoniere; o Attrezzato a ricevere sedie a rotelle per portatori di handicap; o n.1 poltroncina ergonomica per l’operatore; o Fornitura e installazione canaline passacavi piatte “a pavimento”; • Lampada a fessura a colonna (tipo haag streit) completa di tonometro ad applanazione: o Microscopio binoculare a grande campo; o Scartamento inter pupillare idoneo; o Oculari standard estraibili; o Regolazione del potere diottrico degli oculari; o Cambio ingrandimenti a revolver con almeno 3 ingrandimenti; o Idoneo angolo tra gli assi ottici degli oculari; o Adeguati filtri (blu cobalto e verde specificare); o Leva di comando unica; o Spostamenti in profondità, laterale, verticale; o Con regolazione della fessura in ampiezza e rotazione (specificare range); o Tilting verticale a colonna; o Adeguata lampada; o Punto di fissazione luminoso articolato; o Base completa di mentoniera regolabile in altezza (specificare escursione); o Tonometro di Goldmann ad applanazione (indicare marca, modello, principali caratteristiche); • Oftalmometro: o Mire secondo Javal-Schiotz; o Elevato campo misurazione: specificare range (diottrie e raggio); o Elevata risoluzione: specificare (diottrie e raggio); o Specificare diametro utile di misurazione; o Lettura immediata e diretta dei valori delle diottrie e dei raggi di curvatura; o Punto di fissazione luminoso; o Scala di lettura illuminata; o Base a movimenti ortogonali con comandi a leva unica; o Scale di lettura; o Mentoniera: regolabile in altezza (specificare escursione) con occlusore; • Ottotipo a proiezione: o Almeno 25 programmi di proiezione; o Elevata luminosità e rapidità di cambio test; o Telecomando ad infrarossi; o Spegnimento automatico; • Autorefrattometro: o Lettura automatica; o Selezione automatica delle letture più accurate; o Eventuale sistema per il Cambio automatico dell’occhio esaminato; o Termine della lettura automatica -valore definitivo; o Maneggevole e di semplice utilizzo (senza bisogno di mentoniera); o Range di misurazione:  sfera: range non inferiore a [-5.00: +5.00] D –specificare incrementi;  cilindro: range non inferiore a ±3D –specificare incrementi;  asse: range non inferiore a [0°: 180°] –specificare incrementi; o Diametro minimo pupillare accettabile per la misura non superiore a 2 mm; o Descrivere metodo di misura utilizzato o Numero di acquisizioni consecutive per ogni misura non inferiore a 5; o Tempo di misura non superiore a 2,5 sec; o Stampa dei dati letti; o Misura con occhiale o lenti a contatto applicate; o Possibilità di misura su pazienti con cristallino artificiale installato; o Mentoniera; • Altri requisiti obbligatori (non soggetti a valutazione): o Garanzia 24 mesi; o È richiesto sopralluogo obbligatorio in fase di gara (l’attestato dovrà essere inserito in offerta); o Tutte le componenti dell’apparecchiatura e gli accessori e strumenti in fornitura devono essere nuovi; o Tutto il necessario (attività, servizi, materiali, ecc.) a consegnare ed installare in sicurezza quanto fornito è a carico del fornitore; o In particolare tutto il necessario (attività, servizi, materiali, cablaggi, software, ecc.) per il collegamento centralizzato del sistema è a carico del fornitore (chiavi in mano); o Tutti gli imballaggi utilizzati per il trasporto delle apparecchiature dovranno essere rimossi e allontanati dal fornitore subito dopo la consegna; o Tutto il necessario (compresi eventuali materiali di consumo) alla messa in uso di ogni sistema deve essere compreso in fornitura; o Ogni sistema deve essere corredato già alla presentazione dell’offerta di gara di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti e alle direttive CEE (in particolare Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e certificato di marcatura CE che dovrà essere prodotto all’interno dell’offerta tecnica); o Ogni sistema deve essere conformea lle norme CEI vigenti e di pertinenza; o Ogni sistema deve essere corredato di n.2 copie dei manuali d’uso in lingua italiana (di cui una in formato elettronico CD/DVD); o Ogni sistema deve essere corredato di manuale di manutenzione in formato elettronico.
SC - SCHIASCOPIO
SC - SCHIASCOPIO
Requisiti • retinoscopio con manico a batteria ricaricabile; • per schiascopio a spot quantità 3: ottiche antiriflesso; • regoli composti da lenti (positive e negative); • al fine di quantificare in diottrie i riflessi rilevati durante l’esecuzione della schiascopia; • occhio di prova (per tecniche di schiascopia e di oftalmoscopia).