## Foglio1
SCHEDE DESCRITTIVE APPARECCHIATURE : LOTTO 8
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature dovranno permettere che ogni attività possa essere eseguita nel rispetto delle norme di legge e di buona e corretta progettazione e realizzazione. Dovranno inoltre garantire i criteri di ergonomia, buona tecnica di costruzione e sicurezza, essendo tali da minimizzare: • rischi derivanti da utilizzo di prodotti tossici e pericolosi; • rischi derivanti da folgorazioni elettriche; • rischi derivanti da inquinamento atmosferico ed ambientale; • rischi derivanti da incendio.
Tutte le dimensioni si devono intendere con un discostamento massimo del +/- 5% da quelle indicate nelle singole schede tecniche. Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di conformità, emessi da Enti di certificazione.
LOTTO 8 : Apparecchiature
APPARECCHIATURE RADIOLOGIA • Tomografia Assiale Computerizzata (CODICE TAC) • Risonanza Magnetica (CODICE RM ) • Ecografo (CODICE ECO) • Carrello di servizio (CODICE CS) • Telecomandato digitale (CODICE TMD) • Mammografo (CODICE MMG) Disposizioni generali Certificazioni: I banchi da laboratorio dovranno essere certificati da Ente riconosciuto in ambito europeo secondo le normative di seguito riportate: • Marchio CE La ditta offerente dovrà presentare in fase di gara la certificazione sopra riportate. Non sono da considerarsi valide dichiarazioni di conformità alla norma da parte del costruttore o di ente non riconosciuto in ambito europeo.
TAC- TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA
Descrizione : TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA
Requisiti: Garanzia 12 mesi GANTRY • Diametro del tunnel 70 cm con sistema di allineamento ottico • Tilt gantry +/- 30° • Controllo dei movimenti da gantry e da console LETTINO • Piano radiotrasparente (in fibra di carbonio o materiale equivalente) • Escursione longitudinale circa 160 cm • Carico massimo dinamico circa 200 kg • Completo degli accessori necessari al posizionamento del paziente per qualsiasi tipo di esame GENERATORE RX • Ad alta tensione e alta frequenza ad emissione continua, montato nel gantry • Potenza utile adeguata alle performance richieste e circa 70 kW • Tensione massima circa 135 kV • Ampia possibilità di variazione dei mA, con valore massimo almeno 500 mA TUBO RADIOGENO • Doppia macchia focale • Capacità termica anodica non inferiore a 7 MHU e dissipazione termica anodica non inferiore a 1.000 • KHU/min • Sistema di raffreddamento integrato • 5. SISTEMA DI SCANSIONE E ACQUISIZIONE • Rivelatori allo stato solido o equivalenti • numero di strati 64 per singola rotazione di 360° • Dotato di un numero di file di detettori almeno pari a 32 • Tempo minimo di scansione su 360° non superiore a 0,35 sec • Possibilità di eseguire scansioni a spirale • Lunghezza di campo esplorabile la più ampia possibile • Spessore minimo di strato non superiore a 0,625 mm, con possibilità di disporre di altri valori • Campo di acquisizione (FOV) massimo non inferiore a 500 mm • Matrice di acquisizione almeno 512x512 • Matrice visualizzazione 1024x1024 • Presenza di algoritmi iterativi WORKSTATION DI ACQUISIZIONE La Workstation dovrà essere dotata di un Monitor del tipo LCD non inferiore a 19“, a colori ed elevata risoluzione (1280 x 1024), elevato contrasto e comprensivo di sistema di stabilizzazione dell’immagine, gestibile tramite tastiera e mouse; • Memoria RAM almeno 6GB • Capacità complessiva hard disk immagini + dati grezzi (in GB) di almeno 140 GB • Esercizio contemporaneo multitasking delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione ed archivio • Sistema multiprocessore, basato su un’unità centrale almeno di tipo Dual Processor • Alta velocità di ricostruzione • Disponibilità di selezione dei protocolli di scansione da preset • Programmazione dell’esame con possibile correzione dei parametri di esposizione durante I’esame da parte dell’operatore • Software di base per la gestione del sistema, dell’acquisizione, visualizzazione e archiviazione immagini • Sistema di comunicazione verbale bidirezionale • Sistema di controllo e sincronizzazione tra iniezione di MDC e scansione • Software riduzione artefatti metallo Ulteriori software: • Display simultaneo di più immagini O Archiviazione e stampa automatica • Radiografia digitale di posizionamento a grande campo • Scansioni assiafi in standard e alta risoluzione O Scansione a pacchetti • ANGIO CT con algoritmo MIP • Scansione vol umetrica • Ricostruzione multiplanari in tempo reale • Ricostruzione in alta risoluzione • MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee) • VRT (ricostruzioni multiplanari di volume) WORKSTATION DI ELABORAZIONE • Memoria RAM almeno 6GB • Capacità disco di almeno 500 GB • Doppio Monitor LCD 19“ • Connessione in rete in formato Dicom 3. La Workstation dovrà permettere visualizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti e dovrà essere integrata dal punto di vista operativo con la console principale ed essere dotata di proprio processore indipendente; Oltre ai software presenti nella workstation di acquisizione, deve essere in grado di eseguire: • Ricostruzioni 3D e MIP • Analisi e misura automatica 2D e 3D delle strutture vascolari (estrazione di vasi, etc.) • Software per la rimozione automatica dell‘osso • Colon CT • Dentalscan
RM - RISONANZA MAGNETICA
Descrizione: Risonanza Magnetica
Reuisiti: Garanzia 12 mesi 1 Magnete • Intensità del campo magnetico 1,5 Tesla; • Elevata omogeneità del campo magnetico; • Possibilità di sistema di compensazione outomatica della omogeneità • Autoschermatura del magnete di tipo attivo; • Raffreddamento con solo elio con ridotti consumi del criogeno; • Gantry con diametro di almeno 70 cin; • Lunghezza totale del sistema incluso delle coperture e delle svasature ridotta; preferibilmente non superiore a 180 cm • Possibilità di diffusione musicale tramite cuffie; • Sistemi hardware e software per la riduzione del rumore durante la scansione. 2. Lettino porta pazienti • Ampia escursione longitudinale e verticale del piano • Massima precisione negli spostamenti • Carico massimo dinamico non inferiore a 180 Kg • Elevato range di scansione non inferiore a 140 cm • Sistema di centratura laser' • Eventuali sistemi di centratura automatici senza utilizzo di laser 3 Gradienti • Gradienti ad intensità massima di almeno 33 mT/in su ciascun asse x,y,z e Slew Rate massimo non inferiore a 120 mT/m/ms; • Valori di intensità massima e slew rate massimo contemporanei e sul massimo FoV • Elevato FoV non inferiore a 50 x 50 x 45 cin • Sistema di schermatura gradienti di tipo attivo; • Elevata linearità; • Duty Cycle 100%; 4. Catena di radiofrequenza e bobine • Catena di radio frequenza di tipo digitale • Amplificatore Rf ad elevata potenza non inferiore a 16 kW • Elevato numero di canali indipendenti in ricezione non inferiore a 32 • Bobine di ultima generazione ad elevato numero di canali a. Bobine corpo integrata nel sistema in quadratura; b. Bobina testa-collo (anche per applicazioni neurovascolare) ad elevato numero di elementi; c. Bobina encefalo ad elevato numero di elementi d. Bobina Body di superfice ad elevato numero di elementi e dal peso contenuto e. Bobina Colonna ad elevato numero di elementi che consenta la combinazione con la Bobina testa-collo per esami neuro omnicomprensivi dell’encefalo e del rachide in toto; f. Bobina per lo studio della mammella 5. Caratteristiche del computer e archivio • Caratteristiche prestazionali elevate in termini di RAM, Disco Rigido, Processore ecc. • Velocità di ricostruzione immagini la più elevata possibile • Ampia capacità di archiviazione delle immagini • Connettività DICOM completa (stampa, trasmissione al PACS, archiviazione, \work list, etc.) 6. Acquisizione dati • Metodi di acquisizione tradizionali (Spin Echo, Inversion Recovery e Gradient Echo) in 2D multislice e volumetrica (3D); • Possibilità di angolazione e doppia angolazione sia in 2D che 3D; • Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D non inferiore a 256; • Spessore minimo dello strato 2D non superiore a 0,2 mm; Spessore minimo dello strato 3D non superiore a 0,1 mm; • Acquisizione in matrice l024xl024 (non interpolata); • Tecnica Turbo Flash • Tecnica Turbo Spin Echo • Tecnica Eco Pianat linaging • SequnaFLAlR • Sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria, preferibilmente con dispositivo wireless • Disponibilità di tecniche di acquisizione parallela (tipo SENSE, ASSETT, PAT o similari) con fattore di accelerazione (reale diminuzione del tempo di scansione) non inferiore a 4; • Sequenze dedicate alla riduzione degli artefatti metallici tipo MAVRIC,Seniac, Warp, O-MAR • Tecnica pei’ la soppressione del grasso incluse sequenze dixon di tipo spin eco e gradient eco. • Tecnica di acquisizione per studi di diffusione dedicate/specifiche per body e total body • Sequenze per l’imagina cardiologico almeno single-slice/multi-phases, anche tramite tecniche dedicate • Sistemi per l'esecuzione automatica dell'esame almeno nei distretti encefalo, colonna 7. Neuro RM • Tecniche Steady State in 2D e 3D anche dedicate allo studio dell’orecchio interno e della colonna . • Tecnica di acquisizione per studi di diffusione e relativo software pei’ 1’elaborazione delle mappe ADC • Tecniche dedicate all’attenuazione degli artefatti da movimento • Tecnica di acquisizione per studi di perfusione celebrale e relativo sollevare per l’elaborazione delle mappe perfusionali; 8. Angiografia RM • Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D • Metodo di acquisizione Contrasto di fase in 2D e 3D • Sequenze multislab in Tempo di volo • Tecnica TONE o equivalente • Tecniche di quantificazione del flusso. • Acquisizioni angiografiche sia Tempo di volo sia in Contrasto di fase con sincronizzazione cardiaca • Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto • Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilità di visualizzare in tempo reale l’andamento del bolo con Tecnica FluoroRM; • Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente, con la possibilità di adattare la sequenza di acquisizione a seconda del distretto in esame e possibilità in automatico di fusione delle stazioni acquisite. 9. Console ili acquisizione ed interfaccia utente • Monitor' a colori i di tipo LCD non inferiore a 24” • Interfaccia facilitata tramite tasti programmati per la routine • Memorizzazione delle sequenze di acquisizione, etc. • Visualizzazione in matrice almeno 1024x1024 • Esercizio contemporaneo delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione ed archivio • Eventuali tecniche di esecuzione immediata e/o automatizzata dei protocolli, in particolare conriproducibilità degli stessi finalizzata all’esecuzione della scansione su identica geometria di esami precedenti e preferibilmente per anatomie sia encefaliche che colonna; IO. Workstation di visualizzazione e post-elaborazione • Consolle completamente indipendente ed installabile in sede separata dalla consolle di acquisizione (collegata in rete) con eventuale possibilità di ricostruzione dati grezzi (anche da remoto); • Sw armonizzata dal punto di vista grafico con la console di acquisizione principale • Hardwar e e software ad elevate prestazioni, in grado di poter gestire tutti gli esami effettuati ed eseguire le elaborazioni dedicate stelle immagini acquisite nei vari ambiti di studio (ANGIO, 3D,N£URO, PERFUSIONE T2 NEURO, MAMMELLA) • + Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni (di tipo LCD non inferiore a 24”) • Dovrà consentire la masterizzazione su CD o DVD, Blu Ray e l’archiviazione su disco rigido • + Connettività DICOM completa (stampa, trasmissione al PACS, archiviazione, work list, etc.)
ECO- ECOGRAFO
Descrizione: Ecografo
Requisiti: • Sistema operativo Windows • Peso non superiore a 80 kg • Rumorosità contenuta <36db • Connettibilità di sonde convex, lineari, sector phased array, Pencil CW, sonde volumetriche 3D • (3D addominali, 3D endocavitarie) ed endocavitarie elettroniche ad ampio angolo di apertura • Modalità di esame: B-Mode; M-Mode; Anatomical M-Mode, Color M-Mode, Color Mode, Doppler PW, Doppler CW, TDI, TDW, Power Doppler/direzionale e tecnica colore specifica per la visualizzazione dei flussi lenti • Monitor a tecnologia LED, con diagonale di almeno 21.5”, montato su braccio orientabile • Touch Screen da 10” con elevata risoluzione a tecnologia LED • Guadagno settoriale TGC su almeno 8 cursori con funzione di memorizzazione delle curve • Connessione contemporanea di 4 trasduttori imaging a tecnologia pin-less • Profondità di lavoro di almeno 30 cm • Range dinamico di almeno 256 db visualizzabile a monitor con incremento di 1db • Dotato di funzione di ottimizzazione automatica dell’immagine b-mode e doppler • Software per l’ottimizzazione automatica della ROI e steering del colore e del volume campione doppler PW • Power doppler direzionale ad altissima risoluzione • Software che utilizza la tecnica colore ad altissima risoluzione per la visualizzazione del microcircolo • Zoom panoramico su immagine in tempo reale, congelata e da immagini provenienti da Hard Disk, con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time e in modalità freeze con ingrandimento max x 16 • Funzione che consente di eseguire precise misurazioni in modalità B-Mode e Doppler PW/CW • Il sistema deve permettere la visualizzazione sullo schermo delle immagini precedentemente archiviate durante l’esecuzione dell’esame (pre view delle immagini) • Modifica in post processing del guadagno totale, contrasto, eccanche da immagini provenienti da Hard Disk • Software di soppressione dello speckle noise attivo con tutti i trasduttori imaging • Software Spatial Compound Image attivo su trasduttori lineari e convex • Il sistema permette di effettuare misure sia per il b-mode e doppler su immagini precedentemente archiviate su Hard Disk • Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione • Software dedicato per il miglioramento della visualizzazione dell’ago durante le operazioni di biopsia. • Alimentazione con batteria integrata • ll sistema deve permettere la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su stampante laser/getto di inchiostro • Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk a stato solido (SSD) di ampia capacità 500 GB • Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (JPEG, BMP,TIFF) • Stampante termica B/N • Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, pen drive) e di stampa compatibili con Windows • Sonda convex multifrequenza con funzioni di seconda armonica tissutale e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da 1 a 7 MHz • Sonda lineare multifrequenza, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da 3 a 14 MHz superficie di appoggio 40 mm • Sonda phased array a matrice, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, frequenza variabile da 1 a 5 MHz per applicazioni cardiologiche, transcraniche.
TMD- TELECOMANDATO DIGITALE
Descrizione: Telecomdato digitale
Requisiti: Garanzia 12 mesi Generatore- tavolo di comando • Generatore ad alta frequenza, controllato da microprocessore di potenza non inferiore a 65 KW. • Esposimetro automatico e dispositivo per l’ottimizzazione dei parametri espositivi. • Tempo minimo di esposizione • Soluzioni per ridurre la dose raggi ai pazienti • Consolle di comando touch screen • Sistemi per la sicurezza Paziente/operatore TUBO RADIOGENO • Tipologia e numero di macchie focali • Dimensioni macchie focali • Tipologia e numero di macchie focali • Anodo rotante con potenza di carico adeguata alle caratteristiche del generatore • Capacita termica anodica MISURATORE DI DOSE • Dispositivo per la misura della dose integrato nel sistema • Possibilità di produrre report strutturati al fine di elaborare statistiche sulla dose del paziente TAVOLO RIBALTABILE • Tavolo compatto in materiale radiotrasparente in grado di garantire un’estrema semplicità di operazioni e la massima ergonomia; deve assicurare un accesso paziente il più ampio possibile (specificare) • Ingombri minimi in sala esame in modo da ridurre al minimo i rischi per i pazienti e gli operatori nonché per una ottimizzazione degli spazi in sala • Ribaltamento: +90° / -45º trendelemburg. • Distanza fuoco-film variabile da 115 cm a almeno 150 cm • Il tavolo deve essere elevabile in altezza, con altezza minima da terra non • superiore a 50 cm per un facile posizionamento del paziente • Copertura paziente la più ampia possibile senza riposizionamento del paziente • Proiezioni oblique • Tavola porta-paziente in grado di supportare un elevato peso • preferibilmente di almeno 200 kg • Ampia disponibilita di comandi anche in prossimità della tavola • Collimatore per campi rettangolari DETETTORE DIGITALE • Detettore digitale dinamico diretto di dimensioni non inferiori a 42 x 42 cm • Adeguata risoluzione in grafia e fluoroscopia UNITA' DIGITALE • Sistema di imaging per fluoroscopia digitale e radiografia digitale • Acquisizion e di singole esposizioni e serie in matrice • Ampie modalità operative e sistema di archiviazione. • Possibilità di archiviazione su disco ottico direttamente dalla console • del sistema digitale • Possibilità di post-elaborazione, operatività in background come • masterizzazione di CD.R/ DVD, invio in stampa • Possibilità di ottenere un report dal sistema digitale con i dati del paziente, degli esami effettuati e dose al paziente durante l'esame • Possibilita di connessione in rete DICO/il, con le funzionalità DICOM • Send, DICOM StC, DICOM Work¦ist/M PPS, DICOM Print, Dicom SR ecc. (allegare DICOM Conformance Statement) Tecniche di esame Stitching per le immagini di lungo formato
CS - Carrello di servizio
Descrizione: Carrello di servizio
Requisiti: • Realizzato in acciaio inox AISI 304. • Piano superiore liscio spessore 15/10 da mm. 1200x700. • Struttura portante in tubolare Ø 25 mm. • Montaggio su n. 4 ruote girevoli Ø 80 mm. antistatiche e antiabrasione di cui due con freno e due con blocco direzionale. • Finitura scotch brite. • Dimensione mm. 1200x650x900 h
MMG - MAMMOGRAFO
Mammografo digitale con Biopsia
Requisiti: Generatore Range kV: valore minimo ≤ 25 kV Range kV: valore massimo ≥ 35 kV Valore massimo del prodotto mAs: non inferiore a 200 mAs Tecniche di lavoro manuali e automatiche sia in mammografia 2D sia in Tomosintesi. Scelta automatica combinazione anodo/filtro. Esposimetro automatico (AEC) che tenga conto dell’intera area occupata dalla mammella. Possibilità di scelta dell’area di campionamento per la pre-esposizione da parte dell’operatore per la mammografia 2D e per la tomosintesi. Controllo dell’esposizione Esposimetro automatico (AEC) che tenga conto dell’intera area occupata dalla mammella. Possibilità di scelta dell’area di campionamento per la pre-esposizione da parte dell’operatore per la mammografia 2D e per la tomosintesi. Sorgente radiogena Tubo radiogeno per mammografia ad anodo rotante con doppia macchia focale. Velocità anodo ≥ 8500 rpm Fuoco piccolo non superiore a 0,1 mm Fuoco grande non superiore a 0,3 mm Capacità termica del complesso radiogeno Sistema di gestione dati dose paziente Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 187/2000 e s.m.i. Le apparecchiature devono essere interfacciate, tramite standard DICOM e/o HL7, col sistema aziendale di gestione della dose. Caratteristiche del detettore Detettore digitale tipo Full Field (descrivere tecnologia costruttiva) Dimensione area attiva campo di acquisizione non inferiore a 23x29 cm2 Dimensione del pixel fisico (misurato dal centro di un pixel al centro del pixel adiacente) ≤100 micron sia in 2D sia in tomosintesi e ricostruita. Alti valori di MTF e DQE e misura del pixel adeguato. Tempo tra l’esposizione e la visualizzazione del preview immagine il più breve possibile. Tecniche di riduzione dose. Stativo Escursione verticale non inferiore a 65 cm. Dispositivo di compressione manuale o automatico. Dispositivo di compressione servoassistito. Display che indica il valore della compressione esercitata e lo spessore della mammella compressa. Rilascio automatico ad esposizione avvenuta. Tipologia e formato piatti di compressione per acquisizione in standard 2D e tomosintesi. Tipologia e formato piatti di compressione per particolari e ingrandimento. Griglia antidiffusione focalizzata per i sistemi full-field (mammografia 2D) preferibilmente rimovibile per la tomosintesi. Pulsante di arresto di emergenza. Stazione di acquisizione Capacità archivio locale non inferiore a 1.000 immagini. Monitor di visualizzazione tipo LCD da almeno 19’’, certificato per uso medicale. Risoluzione minima monitor -3 MP. Gestione database pazienti. Schermo di protezione anti X per l’operatore. Modulo acquisizione e gestione delle immagini in tomosintesi. Dispositivo UPS per la salvaguardia dei dati in caso di assenza di alimentazione elettrica. Disponibilità di strumenti di misura sull’immagine. Immagini acquisibili per ogni studio con sequenza libera: almeno 8. Funzione di window/level. Ricostruzione mammografie 2D “sintetiche” a partire da immagini di tomosintesi. Formato immagini mammografiche DICOM MG. Dicom Modality Performed Procedure Step Dicom storage commitment Dicom work-list (modality work-list user) Dicom print Dicom storage Dicom query retrieve Dicom structured report Profilo IHE specifico per mammografia. Formato immagini tomografiche DICOM BTO e/o DICOM CT. Tomosintesi Maggior angolo di acquisizione ≥ 15 Maggior numero di proiezioni acquisite per angolo di scansione ≥ 9 Intervallo angolare tra due proiezioni successive ≤ 2° Acquisizione dati tomo con risoluzione detettore nativa (specificare dimensione pixel se differente da acquisizione in standard 2D). Descrivere tecnologia di ricostruzione delle immagini di tomosintesi. Sistema per Biopsia stereotassica su guida tomosintesi Sistema motorizzato per esecuzione biopsie con metodo stereotassico con accesso laterale e verticale, guidato sulle immagini di tomosintesi. Movimento motorizzato del porta aghi, in base alle coordinate calcolate sulla stazione di acquisizione, nei tre assi x, y e z contemporaneamente. Sistema che consenta la radiografia dei frustoli sul detettore del sistema senza la necessità di decompimere e riposizionare la paziente. Calcolo densità mammaria Sistema calcolo della densità mammaria. Visualizzazione dei dati calcolati sulla stazione di acquisizione in tempo reale (sia per 2D sia per tomosintesi). Modulo per acquisizione a doppia energia con mezzo di contrasto Descrivere la tecnologia del modulo per acquisizione a doppia energia (Dual Energy) con mezzo di contrasto. Caratteristiche migliorative, innovative e uniche Valutazione qualità immagine Valutazione qualità immagine su casistica 2D e tomosintesi. Stazione di refertazione Caratteristiche workstation (tipo e descrizione). Capacità archivio locale (GB). Possibilità di visualizzazione di immagini US, RM, TC. Stampa immagini in formato DICOM. Parametri visualizzati/visualizzabili sulle immagini. Zoom Comparazione delle immagini con i “precedenti”. Disponibilità di strumenti di misura e di annotazione sull’immagine. Funzioni di windowing/level. Caratteristiche monitor di refertazione offerto. Compatibilità con DICOM 3.0 e superiore, dichiarare tutte le classi di servizio implementate nella configurazione proposta. Servizio Assistenza Tecnica Specialisti tecnici (con certificazioni professionali rilasciate dal produttore in Italia). Tempo di percorrenza (dal centro assistenza tecnica del fornitore alla sede di installazione) [min] Programma istruzione